网上竞价文件

项目编号：JJZB-2024-54

项目名称：医院门诊一体化设备采购项目

采购人：福建省莆田监狱

福建省智信招标有限公司

二〇二四年十二月

第一章 网上竞价邀请

福建省智信招标有限公司受福建省莆田监狱的委托，现通过网上竞价的方式选择医院门诊一体化设备采购项目的成交供应商。现邀请合格的供应商对本项目进行网上竞价。

1.项目编号：JJZB-2024-54

2.项目名称：医院门诊一体化设备采购项目

3.网上竞价货物（服务、工程）名称、数量及主要技术规格售后服务要求等详见“第二章 网上竞价内容及要求”。

4.报名及竞价时间安排：

报名开始时间：2024年12月16日09:00:00

报名截止时间：2024年12月19日17:00:00

网上竞价开始时间：2024年12月20日09:00:00

网上竞价截止时间：2024年12月20日11:00:00

5.供应商资格要求

（1）有能力提供本网上竞价文件所述货物、服务和工程的法人、事业单位及其他组织均可能成为合格的供应商；

（2）供应商应提供以下证明材料：

①供应商为企业（或个体工商户）的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

②参加网上竞价活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及无行贿犯罪的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

③具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺，格式详见本网上竞价文件第五章《竞价承诺书》；

④单位授权书，格式详见本网上竞价文件第五章。

（3）信用记录查询结果：①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目报名截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 ③信用记录的查询：由采购代理机构通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。经查询，供应商参加本项目网上竞价活动（网上竞价开始时间）前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其报名审查不合格。

（4）本项目是否接受联合体竞价：不接受。

（5）特定资格要求：所投货物若属于《医疗器械监督管理条例》规定的医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①供应商为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》，投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》；供应商为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项；②投标货物属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械注册证》。所有证件必须真实有效。

注：供应商必须同时满足以上所有的资格要求并提供相应的证明材料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加竞价，并以发证机关核准的变更为准，否则报名审核不合格。所有资格证明文件复印件应是清晰的、有效的、完整的，并加盖供应商公章。

6.网上竞价文件售价

网上竞价文件售价0元，在报名期限内，各潜在供应商可直接从采购公告附件中获取网上竞价文件。

7.网上竞价保证金：

本项目网上竞价保证金为4900元人民币，网上竞价保证金须以对公转账、支票、汇票等非现金形式提交且应在报名截止时间前到达指定账户，否则报名审核不合格。采购代理机构将以网上竞价保证金收款银行提供的保证金到账时间为依据进行确认。

网上竞价保证金缴交指定账户：

开 户 名：福建省智信招标有限公司

开 户 行：中国光大银行福州市杨桥支行

账 号：087739120100304037933

8.响应文件有效期：首次响应文件提交截止时间起90个日历日。

9.代理服务费：本项目采购代理服务费以成交金额的1%向成交供应商收取。

10.联系方式

采购人：福建省莆田监狱

地  址：福建省莆田市涵江区新涵大街2089号

联系人及电话：柯先生/0594-3390775

采购代理机构：福建省智信招标有限公司

地  址：福建省福州市鼓楼区五四路159号世界金龙大厦14层A、C1区单元

邮  编：350003

电  话：0591-87616211转805

项目负责人：王凯霞

公司网址：http://www.fjzxzb.com

电子邮箱：zhixin019@126.com

11.有关本项目的相关信息（包括网上竞价文件若有修改补充），福建省智信招标有限公司将通过以下媒介发布通知，请潜在供应商随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

## 中国政府采购网，网址：www.ccgp.gov.cn；

## 福建省智信招标有限公司，网址：http://www.fjzxzb.com。

- 网上竞价须知

一、合格的供应商

1.供应商资格要求详见竞价文件第一章。

2.一个供应商只能提交一个响应文件。存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同包项下的网上竞价活动。

3.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4.若供应商在本项目以往的网上竞价活动中存在放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外），则不能再参与本项目及其后续的采购活动（包括但不限于本项目及其重新开展的采购活动）。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

5.如本项目设定最高单价限价，则供应商须在最高单价限价范围内进行网上竞价，成交后，须提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。须提供承诺函，格式详见竞价文件第五章。

二、报名须知

1.供应商应在网上竞价平台（网址：http://www.fjzxzb.com）上进行注册、报名（上传响应文件）、网上竞价等相关操作，具体操作指南详见网上竞价平台（网址：http://new.fjzxzb.com/newlist.aspx?id=2）。若实际网上竞价平台操作与操作指南描述不一致的，按实际网上竞价平台系统要求的进行操作，若因供应商操作不当导致审核不合格或报价无效的，由其自行承担相应后果。

2.供应商须按竞价文件第五章“第一部分 资格及技术商务部分”格式制作报名审核文件，并在规定的报名截止时间前将经供应商单位负责人或授权代表签名并逐页加盖公章（或骑缝章）后的响应文件扫描件（PDF格式）上传至网上竞价平台，否则报名审核不合格。在报名截止时间前，供应商可对提交的响应文件进行修改，并以网上竞价平台记录的最后一次提交的响应文件为准。代理机构在报名截止时间后、网上竞价开始时间前将对所有已上传的响应文件进行审查。供应商可在网上竞价开始时间前通过平台查询其是否通过审核，如未通过审核，可获悉未通过的具体原因。

3.供应商提交的响应文件符合网上竞价文件要求的（即不存在网上竞价文件中规定的无效响应情形的）方可在网上竞价时间内参与竞价。竞价时间以竞价平台服务器时间为准。若供应商的响应文件存在网上竞价文件中规定无效响应情形的，则报名审核不合格，该供应商将失去竞价资格。网上竞价文件及供应商提交的电子响应文件均具有法律效力。若合格供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新开展网上竞价活动、采用其他方式采购等）。

4.有下列情形之一的，报名审核不合格，视为无效响应：

（1）不符合竞价文件第一章“供应商资格要求”的；

（2）不符合竞价文件第二章“合格的供应商”要求的；

（3）违反网上竞价文件中载明“无效响应”条款的规定。

三、网上竞价规则

1.网上竞价的报价时限为网上竞价开始时间起至网上竞价截止时间止，在此期间内，报名审核通过的供应商可通过网上竞价平台参与网上竞价（不限报价次数，在规定时间内提交报价均可）。至网上竞价截止时间止，若提交报价的供应商数量不足三家的（除“首次采用网上竞价采购方式废标的项目，在组织新一轮网上竞价采购时，采购过程中合格的供应商只有两家时，可以直接与该两家供应商进行网上竞价采购”情形外），本次采购活动结束，采购人将按照相关规定进行后续采购活动（包括但不限于：重新采购、采用其他方式采购等）。

2.供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），否则视为无效报价。在网上竞价时间内、同一供应商有多次报价的情况下，则该供应商的每一次报价金额不得大于自己上一次的报价金额，同时以该供应商提交的最后一次报价作为其最终有效报价。

3.供应商请认真阅读本网上竞价文件和网上竞价公告{包括更正公告(如有的话)和有关附件}的所有条款内容，一经提交系统报价，即视为已知悉并同意本次网上竞价规定的所有条款内容并自行承担因对网上竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果，同时不得在提交报价后以任何理由对网上竞价文件提出质疑，在成交后须按网上竞价文件要求和其响应文件承诺执行，否则视为虚假响应。采购人将追究其责任，如保证金不予退还或履约保证金不予退还，对于采购人产生的损失还应予以赔偿，采购人有权禁止该公司参与采购人单位的其他项目竞价等。

4.竞价数据以代理机构网上竞价系统记录为准，一切因网络通信（包括但不限于计算机及其操作系统的使用，IE浏览器升级，输入法安装调试，控件插件的安装，杀毒软件、木马病毒的排查、网络带宽的延迟及掉线，断网等）造成的网上竞价数据错误或缺失均与采购人和代理机构无关，请各供应商合理安排上传报价的时间，以免造成不必要的损失。

四、最终有效报价确认方法

1.供应商在完全满足网上竞价文件要求且报价有效的前提下，最终有效报价最低者为成交候选人，若最低的最终有效报价相同的，则在网上竞价平台上提交该最终有效报价时间较早的供应商成为成交候选人。若出现前述结果均相同的，则采取随机抽取方式确定。

2.供应商应遵守采购相关法规，若供应商违反规定，将按有关规定处理。

3.供应商同意按照网上竞价文件要求提供与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定要接受最低报价。

五、网上竞价结果确认

1.采购代理机构应在网上竞价结果产生后两个工作日内将网上竞价结果确认书送采购人确认；

2.采购人在接到网上竞价结果确认书后五个工作日内确认网上竞价结果；

3.网上竞价结果确认后两个工作日内采购代理机构发布结果公告（公告期限为公告发布之日起1个工作日），结果公告发布的同时，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

4.成交公告发布后成交供应商须提供与网上竞价平台中电子响应文件内容相同的纸质响应文件1套正本、2套副本，副本可以是正本的完整复印件。纸质响应文件应包含“第一部分 资格及技术商务部分”和“第二部分 报价部分”，纸质响应文件须逐页加盖公章（或骑缝章）且装订成册。

六、签订合同

1.成交供应商应在《成交通知书》发出之日起30天内与采购人签订合同，合同不得对网上竞价文件确定的事项和成交供应商的响应文件作实质性修改。

2.合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

3.合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物、服务或工程，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

4.若成交供应商的响应文件描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致情形之一但在报名审核中未能发现的，则将以响应文件描述或证明材料中有利于采购人的内容进行验收，成交供应商应自行承担由此产生的风险及费用。

5.除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的将列入福建省监狱管理局及其下属单位自行采购项目采购不良行为记录名单。

七、如果供应商发生以下任何一种情况时，其网上竞价保证金将被不予退还：

（1）除因不可抗力或网上竞价文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同或不能履约的；

（2）成交供应商自动放弃成交资格的；

（3）供应商假借以他人名义参加竞价或者弄虚作假，骗取成交；

（4）国家法律法规以及网上竞价文件中规定的其他竞价保证金不予退还的情形。

第三章 网上竞价内容及要求

- 一、项目概述

（一）采购标的一览表

金额单位：人民币元

| 包号 | 品目号 | 品目编码及品目名称 | 货物名称 | 参考品牌（若有） | 数量 | 是否允许进口 | 单价最高限价 | 总价最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | A02320000/医疗设备 | 医院门诊一体化设备采购项目 | / | 1批 | 否 | 497900.00 | 497900.00 |
| 合计(大写)：人民币肆拾玖万柒仟玖佰元整 |  |  |  |  |  | ¥497900.00 |  |  |
| 备注：供应商应以包括本项目所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括但不限于：货物及辅料（含线材）、包装、运输、搬运、卸货、安装、调试、损耗、保险、税费、雇员费用等项目实施过程中的应预见和不可预见费用等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）本项目合同包成交候选人数量：1名。

（三）报价说明：供应商首次提交的报价总价须低于本项目总价最高限价的3%以上（不含3%），即报价须小于482963元（不含本数），否则视为无效报价。

二、技术和服务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）（凡涉及单位长度、宽度、高度、体积、重量等规格尺寸未规定偏离的，允许±2%偏差）

| 序号 | 标的名称 | 参数要求 | 数量 | 单价最高限价（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12导心电图机 | 1、12导心电波形能能打印于A4和US letter大小的热敏纸。 2、起搏器采样率不低于16,000Hz。 3、无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态。 4、电压分辨率不低于1uV。 5、模数转换不低于24位。 6、Glasgow大学静息心电算法，适用于所有年龄段的人群。 7、开机出波形时间不超过7秒。 8、内置存储容量不低于800份。 9、电池单次充电至少可供打印400份报告。 10、屏幕可预览完整的心电图报告。 11、更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断。 12、输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护。 13、可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸。 14、可支持条形码扫描枪接收患者。 15、U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告。 16、支持无线或有线方式传输PDF或XML格式的报告。 17、波形增益：2.5，5，10，20，L=10 C=5，L=20 C=10 mm/mV，自动。 18、记录仪分辨率：水平40 dots/mm@25 mm/s，垂直8 dots/mm。 19、心电放大器：直流耦合。 20、走纸速度：5，12.5，25&50mm/s。 21、重量不大于5Kg。 | 1台 | 35000 | 35000 |
| 2 | 心电监护仪 | 1、整机要求： 1.1、便携一体式监护仪，整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。 1.2、≥12寸彩色液晶触摸屏，分辨率≥1280*800。 1.3、屏幕标配电容屏非电阻屏。 1.4、标配锂电池，工作时间≥4.5小时。 1.5、安全规格：ECG，TEMP，SpO2，NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。 1.6、监护仪设计使用年限≥10年。 2、监测参数： 2.1、标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。 2.2、采用ECG多导同步分析专利技术，保证心电监护的优异性。 2.3、心电波形速度支持6.25、12.5、25和50mm/s不少于4种选择。 2.4、具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。 2.5、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。 2.6、提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人、小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。 2.7、血氧监测时标配支持PI血氧灌注指数的监测，有效反映血氧灌注情况，PI测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%。 2.8、采用抗干扰和弱灌注血氧专利技术保证血氧监护的优异性。 2.9、提供手动，自动，连续、序列和整点5种测量模式。 2.10、配置无创血压测量，适用于成人、小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmH。 2.11、提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等，直观快速了解过去24小时患者血压变化和分布情况。 2.12、提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200 rpm。 | 4台 | 26900 | 107600 |
| 3 | 除颤仪 | - 1、整机重量（标准配置，含电池、体外板、记录仪）≤5.3kg。 2、抗冲击/跌落性能：具备抗冲击/跌落性能，裸机六面均可承受≥0.75m跌落冲击。 3、防尘防水级别：设备具有良好的防尘防水设计，防尘防水级别不低于IP44。 4、环境适应能力强，工作温度范围至少满足0ºC～45ºC，且从室温环境下进入-20ºC环境后，至少能工作60分钟；存储温度范围至少满足-30～70ºC；工作/存储湿度范围至少满足10%～95%，非冷凝；工作/存储海拔高度（大气压力）范围至少满足：-381m～+4575m（57.0kPa～106.2kPa）。 5、除颤监护仪面板按除颤1-2-3步操作分区显示。 6、提供双色报警灯。 7、除颤监护仪内置常用操作互动学习指南。 8、可通过扫描设备机身二维码查看设备培训维护视频。 9、彩色液晶显示屏，屏幕尺寸≥7英寸；分辨率不小于800*480像素；可显示≥4通道监护参数波形。 10、支持中文操作界面。 11、有高对比度显示界面，支持户外查看。 12、内置可充电锂电池，方便拆卸，无需依靠授权维修人员更换。 13、电池工作时间：连续监护时间不小于6小时；不少于300次200J充放电；不少于200次360J充放电。 14、手动除颤支持成人、小儿、新生儿。 15、采用双相波技术，双相指数截断（BTE）波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿。 16、手动除颤分为同步和非同步两种方式，体外除颤能量分20档及以上。 17、输出能量：成人最大能量可支持360J。 18、开机速度快，从开机到显示除颤界面小于2s。 19、充电至200J小于3s。 20、除颤后心电基线恢复时间小于2.5s。 21、病人接触状态指示：体外除颤电极板支持显示病人接触阻抗状态；除颤监护仪界面可显示病人接触阻抗状态和接触阻抗值。 22、手动除颤模式支持自动节律分析。 23、手动除颤可按预制序列和病人类型自动调节能量。 24、体外除颤电极板支持成人、小儿电极板一体式设计，无需额外小儿电极板转接件。 25、体外除颤电极板支持能量选择、充电和放电操作。 26、支持手动事件标记功能，方便医护人员随时记录治疗、用药等操作时间。 27、具备AED功能，AED适用于成人和儿科病人（年龄大于29天），AED语音提示；提供CPR节奏音，满足AHA/ERC指南要求；支持AED录音功能，可保存至少180分钟抢救现场录音。 28、具备无创起搏功能，支持按需、固定起搏模式。 29、起搏脉冲电流：0-200mA；起搏脉冲频率：40-170ppm；支持4:1降速起搏功能，方便医护人员检查起搏效果。 30、配置3/5导心电监护，HR范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿：15-350bpm。 31、频率响应范围最大支持0.05-150Hz；共模抑制比最大支持≥105dB。 32、具备ECG模拟输出功能。 33、阻抗呼吸，呼吸频率：0-200rpm。 34、内置50mm热敏记录仪。 35、自动打印报告：充放电、标记事件、自检、报警。 36、走纸速度：6.25，12.5，25，50mm/s。 37、设备的内部存储容量不小于1Gbit，可存储不少于10小时连续心电波形；可存储不少于500个事件。 38、支持USB接口，可通过外部USB闪存设备导出抢救记录数据。 39、设备具有用户检测和设备自检功能，支持开机检测和运行中实时检测；设备处于关机状态下支持每日、每周的设备自检。 40、定期关机自检应覆盖全面，检测项应至少包含以下内容：除颤治疗功能、电池、充放电，其中充放电检测应覆盖最大能量。 41、支持用户检测提醒，当超过建议的时间未进行相应检测时，除颤监护仪会给出提示。 42、提供设备状态指示灯：根据自检结果，红灯/绿灯指示设备状态。 43、查看自检报告方便快捷，操作步骤不超过2步；自检报告显示的检测项支持用户自定义。 44、自检失败时，提供图文故障排除提示。 | 1台 | 55000 | 55000 |
| 4 | 急诊呼吸机 | 1、适用于成人和儿童的急救转运呼吸机。 2、驱动方式：气动电控。 3、控制方式：容量控制。 4、显示方式：≥5寸彩色显示屏。 5、电源：AC100V～240V，50Hz/60Hz；DC12V；内置电池。 6、具备窒息后备通气功能。 7、续航≥4.5小时。 8、应至少具备以下通气方式：VCV、SIGH、SIMV-V、SPONT、Manual。 9、参数设置： 9.1、潮气量设置范围：0-2000ml。 9.2、呼吸频率设置范围：1~120bpm。 9.3、呼气末正压：0~20cmH2O。 9.4、压力触发灵敏度：-20cmH2O~0cmH2O。 9.5、氧浓度：40%~100% 连续可调。 10、监测：潮气量、分钟通气量、峰值压力、总计呼吸频率、触发显示、交流供电指示、直流供电指示、充电指示、电池电量监测。 11、呼吸波形监测：压力-时间波形。 12、报警：气道压力上限、气道压力下限、分钟通气量上限、下限报警、氧气供应低、持续气道压力高报警、窒息、交流电源断电、电池电量低、系统故障报警等。 13、多种供电方式：车载、适配器、内部电池、外接备用电池。 14、具有NMPA认证。 15、≥IPX4防水等级。 16、符合EN1789救护车车载标准。 | 1台 | 25000 | 25000 |
| 5 | 制氧机 | 1、产品由压缩机、吸附塔、流量指示器、湿化瓶、换向阀、电路板、外壳、过滤器、鼻氧管、雾化等组件组成。 2、具有累时显示功能。 3、具有氧浓度显示功能。 4、制氧原理：以～220V电源为动力源，空气为原料，采用分子筛，在常温下通过变压吸附分离法（PSA法），制取符合医用氧标准的高纯度氧气。 5、主要技术指标 5.1、最大推荐流量：5L/min。 5.2、出口标称压力为零和7kPa时的流量范围：0.5～5L/min。 5.3、在最大推荐流量时，施加7kP9a的背压，流量变化：±10%以内。 5.4、出口标称压力为零时的氧浓度（在初始开机30min内，达到规定的浓度水平）：氧流量0.5～5L/min时，氧浓度≥90%。 5.5、输出压力：40～70kPa。 | 4台 | 3500 | 14000 |
| 6 | 便携式一体访视包（含心电图、尿常规、血糖仪、血压计） | 一、主机 1、内存：≥4GB。 2、显示屏：≥10.1英寸，1920*1200。 3、硬盘：≥128GB。 4、电池：4000mAh-8000mAh。 5、规格：（257*172*10）mm。 6、操作系统：Android 7.1或以上。 二、身份证阅读器 1、电源：采用外接电源适配器供电或USB供电；锂电池：3.7V 4200mAh。 2、显示：LED灯指标。 3、通讯接口：蓝牙标准2.0/蓝牙标准4.0；USB1.1 规范。 4、射频：支持居民二代身份证阅读。 5、第二代居民身份证读写，读卡时间≤2秒；读卡距离0-3cm。 6、SDK软件：支持二次开发。 7、平均无故障工作时间（MTBF）≥5000小时。 8、工作温度：0℃～50℃。 9、相对湿度：20%～90%。 10、大气压力：86kPa～110kPa。 11、尺寸：（115*86*26.5）mm。 12、重量：290g 三、生理参数检测仪 1、一体化连接血压计、血氧、体温计、血糖仪等设备，并通过蓝牙与外部进行数据通讯。 （1）屏幕尺寸：≥4.3英寸显示屏。 （2）检测项目：快速测量血氧、脉率、血压、体温、心电，血糖等数据。 （3）储存高达8000组的血压数据。 （4）内置聚合物锂离子电池。 （5）通讯方式：蓝牙通讯。 2、血糖仪 血糖检测，含配套试纸及采血针25人份。 （1）测量范围：20-600mg/100ml（1.1-33.3mmol/L）。 （2）反应时间：≤5秒。 （3）记忆组数：≥500组记忆值，含测量日期及时间。 （4）测量单位：mmol/L（mg/dL）。 （5）样本体积：≥0.7微升。 （6）测量原理：电化学生物感应法。 （7）读值显示：LCD大屏幕。 （8）电池供应：充电锂电池。 （9）电击保护：内部电源、B型应用部分。 （10）免调码，自动退条。 3、血压袖带 可调节袖带，周长标准21-35cm左右，生理参数检测仪内集成自动无创血压监测设备。 （1）测量技术：智能型振荡法自动测量。 （2）测量量程：0mmHg-300mmHg。 （3）测量误差：±3mmHg。 （4）袖带充气时间：小于20秒（成人袖带）。 （5）保护压力值：≥300mmHg。 （6）收缩压：30mmHg-270mmHg。 （7）舒张压：10mmHg-220mmHg。 （8）显示误差：±8mmHg(±1.067kPa) 4、体温枪 红外免接触测量体温，可切换测量模式（耳温、额温）。 （1）测量范围：32℃-43℃。 （2）测量精度：±0.2℃。 （3）测量时间：小于5秒。 （4）探头类型：红外线额温耳温枪。 5、血氧探头 测定人体血液中的氧浓度即血氧饱和度。 （1）传感器：双波长发光二极管。 （2）测量范围：0%-100%。 （3）测量精度：70%-100%范围内，误差±2%。 （4）脉率测量范围：30bpm-250bpm。 （5）测量误差：±2bpm。 （6）探头类型：指夹式。 6、心电监测: （1）测量范围：30bpm-240bpm。 （2）测量精度：±2bmp。 （3）显示比例：5.0mm/mV±10%。 （4）共模抑制比：小于60dB。 （5）具备心电导联线（3导）功能。 四、多功能尿液分析仪 1、电池：≥1200mA大容量充电电池，方便户外作业。 2、检测原理：光反射比色法。 3、检测项目：包括比重、白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、隐血、pH值、维生素C等十一项。 4、速度：高速每小时300例；常速每小时60例。 5、测量稳定性：分析仪开机8小时内，分析仪对适配的尿试纸条重复测试结果的符合率≥90%。 6、数据通讯：支持蓝牙通讯。 7、接口：MiniUSB接口（充电、数据传输）。 8、显示屏：LCD屏幕。 9、按键：五键电容式触摸按键。 10、试纸托架：可拆卸的试纸托架，便于清洗，减少污染。 11、存储容量：≥1000个样本结果。 | 1台 | 9800 | 9800 |
| 7 | 接诊桌（办公桌）+电脑椅 | - 一、桌子： - 1、基材：环保刨花板，密度高且均匀，干燥率至低于9%的含水率，经防腐蚀、防虫等化学处理。 2、封边：采用全自动高科技封边技术，PVC封边。 3、环保：木材甲醛含量≤0.5mg/L，密度≥760kg/m3，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%。 4、五金：采用五金件，道轨，内铰，抽屉，抽拉，开关十万次以上无故障，所有五金配件全部经过防锈，防腐处理。办公桌包含抽拉屉一个，单开门电脑主机放置柜一个。 5、办公桌尺寸：长1400mm*宽600mm*高750mm。 二、椅子： 1、透气网布饰面，≥35kg/m3高弹力切割海绵一片，蝴蝶底盘带逍遥，电镀拉伸85气杆一支，尼龙脚，带五个60mm黑色静音轮。 2、椅子尺寸：500mm*480mm*1160-1240mm。 参考图片见附件1（具体颜色、样式等具体以采购人实际需求为准。） | 10套 | 1000 | 10000 |
| 8 | 档案柜（双开门） | - 1、（1800高*850宽*390深）mm，0.6mm厚。 - 2、材质：冷轧板。 3、整体双开门，由上到下共隔五层供档案摆放。 | 10个 | 680 | 6800 |
| 9 | 塑钢手摇升降急诊床车 | 1、主要材质：整床钢结构，床面板和护栏为PP吹塑一体成型。 2、车体外形尺寸：2070mm长*710mm宽（±20mm）（长至摇手，宽至护栏外侧）。 3、床面尺寸：1890mm长*648mm宽（±20mm）。 4、车体高低调节范围 570mm(Hmin2)—860mm(Hmax2)（±20mm）从地面离床面板的高度。 5、护栏尺寸：1120mm（长）*270mm（高）（±20mm）。 6、最大背部角度 ≥60°。 7、最大承重 175KG。 8、氧气瓶套圈：内径128mm，厚5mm，宽20mm。 9、安全分类：I类。 | 2床 | 4000 | 8000 |
| 10 | 201#不锈钢诊断床 | 一、材质：不锈钢201# 钢材。 二、规格：（1900*600*650）mm。 三、结构及组成： 1、整体是由（1900*600）mm床面框、床面垫≥3cm厚（皮革蓝色pvc）和“H”形床脚一对组成“┎┒”形结构。 2、床框材料：采用不锈钢机制（38*38*0.8）mm正方形管材经激光自动切角、定孔、不间断制作，形成一条整料床连续不间断实料，经激光焊接，焊状均衡融着性强，达到更牢固耐用的效果。 3、床脚：采用∅38mm*0.8mm圆形经激光精准切割。 4、床垫：由pvc狮皮革、蓝色、≥1.2mm厚度耐磨特性与合板，发泡棉制作成耐用舒适的床面垫。 | 4张 | 600 | 2400 |
| 11 | 201#不锈钢两大两小轮单加车 | 一、规格：（2000*700*800）mm；床面：（1900*600）mm。 二、结构与性能： 1、材质：整车采用加厚不锈钢管材制作；所有工件均采用数控机床加工，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用激光焊接与手工氩弧焊；焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑；表面均采用砂光处理，所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接，在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。 2、功能：主体分离式设计，由担架及推车两部分组成，可拆卸床面，可用于简易担架，担架下面四环固定；人性化安全预防设计加高护栏，预防掉落；车身下部分双宽架设计，中间设有一个多用储物篮架，可盛放所需物品；采用免充气两大两小轮，高耐磨，无噪音，带刹车装置，方便转运病人。 | 1辆 | 5000 | 5000 |
| 12 | 201#不锈钢仪器架车 | 1、整体采用不锈钢材料，配有4个插座，4个耐磨脚轮。 2、规格：（600*550*1600）mm。 | 1辆 | 5400 | 5400 |
| 13 | 不锈钢屏风 | 1、屏风支架采用约（22*22）mm的不锈钢管焊接而成；屏风的脚采用约（38*38）mm不锈钢管焊接而成；屏风布采用加厚尼龙料裁制而成。 规格：每折（500*1800）mm，一共三折叠。 | 2台 | 2000 | 4000 |
| 14 | 201#不锈钢抢救车 | 1、规格：（650*420*870）mm。 2、材质：采用SUS304/实厚0.8mm不锈钢砂光拉丝贴膜板料制作。 3、整体不锈钢板进行弯折、压折、焊接成型，面板、柜身料厚≥1.0mm，层板、抽屉、拉盘、门料厚≥1.0m；抽屉采用三折走珠导轨，推拉顺畅，无燥音。 4、功能：上盖内装有人造革皮小药格，上盖可后翻到100°，带二个抽屉；下柜内无隔板，左侧面上部有一活动抽拉式放物盘；活动拉盘下面有一层板，内可放输液瓶或其它物品；左边配有推手，推手管为φ22*1.2不锈钢圆管。 5、配置：配≥3寸超静音脚轮，高耐磨，无噪音，稳定性好，配不锈钢输液杆一支。 | 2辆 | 2000 | 4000 |
| 15 | 不锈钢双抽治疗车 | 采用上中下两层四柱结构，带两抽屉，三面护栏，安全可靠。台面采用不锈钢标厚≥0.8mm的不锈钢一级板材料，经冲、剪、折弯而成。四柱为Ø25圆管经焊接制作而成。配一桶一圈，脚轮采用≥3寸万向静音轮，附对角刹车装置。材质：SUS304#。 | 3辆 | 1400 | 4200 |
| 16 | 不锈钢送药车 | 1、规格：（650*400*835）mm。 2、主体结构与性能 1）材质：整体采用不锈钢板材精工制作。 2）工艺：均采用激光切割，确保各零件的精度；所有工件经模具冲压折弯焊接而成，整体焊接采用激光焊接与手工氩弧焊，焊接部分结果打磨、抛光处理平滑过渡，焊接口表面光滑。表面均采用砂光处理。所有边角均为圆弧，边缘打磨抛光，为整体焊接；在接触人体或收藏物品的部位无毛刺。 3）车子采用插入式护栏设计，加宽加大台面，方便摆放更多器物；设置有二个大容量抽屉，静音导轨，内置42格药格盘，可随意抽动格片，调整格数和大小，方便存放药物、药剂，满足使用，药格盘为ABS原料注造（浅蓝色）；抽屉右侧设有安全锁装置，有效保护物品；下层加宽台面设计，可容纳更多物品，双护栏防止物品滑落。 4）配置≥3寸静音对角刹车脚轮1套。 | 3台 | 2500 | 7500 |
| 17 | 候诊椅（带输液架） | 1、规格：500mm/位。 2、底座由不锈钢材料制造而成，蓝色塑胶座位，带扶手、输液架（高度可调节）。 | 4张 | 1700 | 6800 |
| 18 | 输液椅 | 1、规格： （椅背高1000~1200*椅座垫高380~520*椅宽500~760）mm。 2、主体结构与性能 1）材质：由不锈钢圆管、仿红木手垫和皮套组成。 2）结构：由椅架、座垫、靠背垫、左右手垫组成。 ①座垫采用蜂窝海绵加椰棕，透气，无刺激异味、不易变形，外面采用皮套，便于卫生清洁； ②左右扶手采用仿红木材质，扶手宽约90mm，表面光滑，贴合手臂； ③一键式操纵杆； ④加宽脚垫设计； ⑤配备防滑胶套。 3）功能：舒适联动装置，靠背与脚踏是相互的联动结构设计，当使用后躺功能时，脚踏会自动升起，当人坐起时脚踏会自动放下，使用快捷省力。 | 10张 | 1000 | 10000 |
| 19 | 输液架 | 1、规格：升降范围：110cm-190cm，上管：φ19，下管：φ25。 2、结构与性能： 1）不锈钢挂钩承重力强，多个挂钩可多人同时使用，可折叠。 2）高度可在一定范围内根据需求随意调节，旋转按钮即可操作。 3）拉手设计，移动方便。 4）五爪底座加固设计，带滑轮设计。 | 4个 | 275 | 1100 |
| 20 | 单孔冷光手术灯 | 产品由底座、立柱和灯头等组成；产品为移动立式，能在1000~1600mm之间作高低调节，灯头通过球形关节能前后90°及左右90°倾斜调节；脚踏开关安装在底座上；灯泡 24V/50W，额定功率≥25W，电源 220V/50Hz。 | 1台 | 2000 | 2000 |
| 21 | 牙科综合治疗机套装 | 1、工作条件 1.1、环境温度10℃-40℃。 1.2、相对湿度 30%-80%。 1.3、供气压力范围：0.55-0.75Mpa，流量＞50L/min。 1.4、水源水压范围：0.25-0.6Mpa，流量＞10L/min。 1.5、AC110/220V，50Hz，10A。 3、照明 3.1、四孔LED感应灯，感应开关，无级调光。 3.2、照明强度8000~32000 LUX。 3.3、电源为AC12V＜10W。 4、智能控制系统 4.1、快速电机：靠背到达工作位7~9秒； 4.2、智能复位（R键）：治疗结束后，按下R键，牙椅到达退出位； 4.3、紧急制动安全装置：配备紧急制动开关，当故障发生时，医生只需要按下制动按钮，可马上切断整机的电源。 4.4、自定义水杯供水量，适合不同规格的水杯。 5、治疗椅 5.1、整机额定功率：≥280W。 5.2、整机采用大功率激光切割+精密全自动四轴加工中心一次装夹加工成型，精密装配成型，靠背使用秋千架传动结构，三点受力。 5.3、椅升降范围：380mm-700mm。 5.4、座椅承重范围≥165KG。 5.5、头枕伸缩行程：120mm。 5.6、坐垫长度：1180mm，坐垫最宽处：500mm。 5.7、靠背高度：490mm，靠背最宽处：580mm。 5.8、坚固：使用高强度A3冷轧钢板制作而成。5.9、采用环保PU皮坐垫，使用一次成型工艺。 5.10、配置透明的脚垫防护套。 6、器械盘 6.1、超大下挂式器械盘，超大的工具台面能够放置更多治疗时所需的工具。工具盘拉手为方形设计，以避免使用过程中拉拽医生衣服。防摔手机式设计更方便手机放入挂架，可有效防止摔机。 6.2、工具台面：长度：640mm，宽度：340mm。 6.3、低压24V观片灯。 6.4、两高一低手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用。 6.5、三系统独立工作，使用负荷均匀，使用寿命更长。 6.6、手机防回吸功能：有效防止通过手机回吸引起的手机管道内部感染。 6.7、配置一把三用枪。 6.8、多功能按键面板，控制病人椅运动、冲痰供水等功能。 6.9、配置135℃高温消毒硅胶垫。 7、箱体 7.1、五金箱架，喷粉防锈工艺。 7.2、箱体外壳使用ABS工程材料。 7.3、水气电独立分离布局。 7.4、可转动箱体，90度旋转，方便维修和四手操作。 7.5、配置旋扣式过滤器。 7.6、锥形腔体旋入设计。 7.7、痰盂可90°旋转，陶瓷材质。 7.8、冲痰管出水口高出痰盂平面20mm，符合药监局标准。 7.9、配置独立强吸系统和弱吸系统。 7.10、≥1L超大储水瓶，加粗瓶口设计。 7.11、具有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/80W）。 7.12、配置聚醚级水气管线。 7.13、箱体自带纸巾盒。 8、助手盘（不低于下述配置）： 8.1、配置一把三用枪。 8.2、配置一套强吸手柄和弱吸手柄。 8.3、配置可135℃高温消毒硅胶垫。 8.4、配置多功能助手控制面板。包括：1个冲痰盂控制按键，1个供水控制按键，1个治疗椅向上运动按键，1个治疗椅向下运动按键，1个治疗椅靠背向上运动按键，1个治疗椅靠背向下运动按键，1个漱口水加热按键，1个设置键，1个复位键。 9、地箱 9.1、内置地箱设计，水单元与牙科椅连接，隐藏所有管道。 9.2、封闭电源：结构清晰，防潮、防尘、防泼溅，防电磁干扰，裸露的电线应符合人体安全电压。 9.3、一键关闭水气电。 9.4、自动泄压，延长管道寿命。 10、多功能脚踏 10.1、在满足医生长时间连续工作舒适度的同时，融入多项牙椅控制功能，降低双手因触摸设备而被污染的机率，提升工作效率。 10.2、座椅升降控制，靠背俯仰控制，手机工作状态控制，手机开关、手机水气独立控制，痰盂冲痰，水杯供水，牙椅复位。 11、医生椅 11.1、配置可调节医生座椅，可进行椅子升降调节，脚轮采用静音大轮，结实耐用不易断裂。座椅升降范围：450mm-570mm。 12、使用年限：15年。 13、综合治疗机整体配置 （1）高速涡轮牙科手机1台 （2）低速涡轮牙科手机1台 （3）根管预备机1台 （4）牙科根管长度测定仪1台 （5）热熔牙胶充填系统1台 （6）牙科光固化机1台 （7）超声牙周治疗仪1台 | 2套 | 48250 | 96500 |
| 22 | 空压机带负压 | 一、基本要求 1、为牙科综合治疗台提供洁净、稳定动力气源，最大同时满足3台椅位使用。 2、自主国产品牌。 二、技术参数 1、工作环境：环境温度：5 ℃ ～ 40 ℃，相对湿度：≤95%，通风流量≥0.22 m3/s。 2、电压要求：220V/50HZ。 3、额定功率：≥1100W。 4、噪音：≤58DB（A）。 5、油含量：0（卫生级空气）。 6、储气罐容积：50L。 7、压力范围：5~8Bar。 8、最大排气量：230 L/min （0公斤）。 9、额定流量@5bar：≥120L/min。 10、外观尺寸：（700*425*690）mm。 11、配置清单（不低于下述配置）： 1台 无油空压机主机 2个 空气过滤器 3米 8mmPU气管 2个 550W无油活塞机头 1个 50L储气罐 1个 压力开关 1个 安全阀 1个 过滤调压阀 2个 压力表 1台 牙科电动抽吸机 | 1台 | 26000 | 26000 |
| 23 | 灭菌器 | 1、电源：220V 50HZ。 2、灭菌方式：高温高压水蒸气。 3、容积：≥23L。 4、额定工作温度：≥134℃。 5、额定工作压力：≥0.21Mpa。 6、温度压力控制范围：105℃~134℃/0.05Mpa~0.22Mpa。 7、灭菌时间范围：0~60分钟可调节。 8、内胆及密封门：SUS304不锈钢内胆一次整铸。 9、压力控制器：控制精度≥0.005Mpa。 10、安全阀开启关闭范围：0.23Mpa~0.26Mpa。 11、温度均匀度：≤±0.5℃。 12、超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动终止工作程序。 13、门安全连锁装置：只有门关闭到位，才能启动工作程序，内室有压力，门无法打开。 14、超压自动泄气的安全阀：超过设定压力，安全阀开启释放压力。 15、输入功率：≥2000W。 16、工作环境温度：0℃～40℃。 17、全程脉动式后真空干燥真空度：可达-0.8-0.9bar。 18、设有B&D测试、真空测试程序，用于蒸汽穿透力的检测。 19、器械干燥后残余温度：不超过0.2%。 20、喷射式蒸汽发生器，锅内温度均匀。 21、全电脑控制、全自动操作,故障自动诊断功能。 22、消毒过程自动数据打印。 23、配置清单（不低于下述配置）： 蒸馏水机、封口机、注油机、口腔印模消毒器、无菌储存柜等。 | 1台 | 51800 | 51800 |

附件1 序号7“接诊桌（办公桌）+电脑椅”参考图片如下：

三、商务要求（下述所有要求均为不允许偏离的实质性要求，若负偏离则按无效报价处理。）

1、交付地点：福建省莆田监狱指定地点。

2、交付时间：合同签订之日起30日内交付使用。

3、交付条件：成交供应商完成送货并经验收合格。

4、履约保证金：履约保证金百分比：  10  %。说明：成交供应商在签订合同前，以转账、支票等非现金方式向采购人缴纳合同总金额 10  %履约保证金。履约保证金在成交供应商履行完合同约定的全部事项（含质保期结束）且双方无未了事项的前提下，采购人在收到成交供应商提交书面申请等材料后30日内无息退还。若成交供应商为中型、小型企业的应向采购人缴纳合同总金额5%的履约保证金。若成交供应商为微型企业（含残疾人、监狱企业）的应向采购人缴纳合同总金额4%的履约保证金。

5、是否邀请供应商参与验收：否

6、付款方式：成交供应商送货安装完毕并经采购人验收合格后，采购人在收到成交供应商正式等额发票等相关材料后10个工作日内一次性支付合同总价的100%。如成交供应商不提供上述发票或提供发票不合格，采购人顺延付款期限且不承担任何责任。

7、验收方式：

7.1成交供应商应负责将采购的货物，在规定的时间内运至采购人的指定地点，送货时应提供物资进货单并注明货号、规格、数量、价格和生产日期，验收结果经双方确认后，填好验收单并签名或盖章。

7.2验收标准：

7.2.1货物送达采购人指定地点后、采购人按照相关条款、相关的要求进行验收。

7.2.2 须有正规厂家生产，有正规检验合格证。全部货物生产完成后成交供应商应自行完成自检工作，并在送货时递交自检报告。

7.2.3 货物送至采购人地点，由采购人派人对货物进行随机抽检。

7.2.4 以上所需送检费用由成交供应商承担。

7.2.5采购人在验收中如发现货物的质量和材料等不符合竞价文件要求的，应及时向成交供应商提出，并有权退货或部分退货，拒付不符合合同规定部分的货款。

7.2.6如发现交付的货物质量及规格与竞价文件要求不符，或证明其有缺陷，包括潜在的缺陷等，采购人有权将货物送至法定检验部门（检测检测费用由成交供应商承担），并根据检测报告及证书向成交供应商提出索赔。在合同履行各个阶段所发生的索赔协商期内，成交供应商应继续履行合同，不得中止。

7.2.7成交供应商如有调换产品，降低产品等级标准或提供存在质量缺陷产品，以少充多，以劣充优，以假充真，串通、贿赂或其他严重违法、违规、违约行为的，一经查实，将取消其成交供应商资格或中止合同，造成采购人损失的成交供应商应予以赔偿。

7.2.8成交供应商响应的每项技术参数，将作为设备验收的必要条件；如成交供应商虚假应标，设备实际参数不达标，不符合采购人要求，采购人有权拒收设备，且由此带给采购人的一切损失由成交供应商负责，并承担相应的法律责任。

8、货物包装：

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

8.2包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由成交供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由成交供应商负责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天存放的需要。

9、售后服务要求：

质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，成交供应商在接到通知后24小时内响应到场，48小时内完成维修或更换，并承担修理调换的费用。

10、违约责任：

（1）成交供应商符合验收条件的，采购人应严格按照网上竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

（2）成交供应商所提供的货物、服务不符合合同要求且拒不整改的，采购人有权拒收并不予退还其履约保证金。

（3）成交供应商不能按时完整交付的，每逾期1天，需按成交金额的1%向采购人支付违约金，采购人从货款或履约保证金中扣除。若成交供应商逾期交货超过10天（含10天）采购人有权单方解除合同，并视同成交供应商违约，并不予退还其履约保证金。

（4）成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，采购人将不予退还其履约保证金。

（5）因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

（6）除上述具体违约情形外，成交供应商出现不符合网上竞价文件、响应文件、合同要求的其他情形，每发现一次，需向采购人支付违约金 1000 元。

11、诉讼相关费用承担：

若因成交供应商未履行合同项下义务导致采购人所产生的一切损失（包括但不限于人身财产的损失、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等），均由成交供应商承担赔偿责任。

12、不可抗力：

（1）因不可抗力造成无法依约履行合同义务的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

（2）本项目合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

13、专利权及知识产权：

13.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

13.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则采购人有权单方解除与成交供应商签订的合同；不予退还履约保证金，同时采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理。

14、保密条款：

（1）成交供应商应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露，所有解决方案和采集汇总后的数据严禁通过互联网等公共信息网络、普通邮政进行传递，严禁在连接互联网计算机上存储、处理，签订并严格执行《单位保密承诺书》；成交供应商进入采购人工作区域的工作人员需签订《个人保密承诺书》，严格履行保密义务，自愿接受保密审查，不违规记录、存储、复制采购人任何信息，不违规留存采购方任何资料。

（2）成交供应商违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交供应商应当依法承担赔偿责任。

（3）本条款不因合同届满或解除而失效。

15、廉政条款：

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任；采购人及其工作人员不得索要或接受供应商的礼金及吃请等，如有违反廉政纪律等行为的，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，情节严重的，还应承担相应的法律责任。

16、特殊要求：

采购人为国家监管机关，成交供应商必须遵守国家法律及采购人有关保密、安全的规章制度，不得向外界透漏有关采购人的信息。成交供应商的送货人员、安装人员、施工人员进入采购人指定场地时不得携带手机、对讲机等通讯工具，不得携带摄像机、照相机等摄影器材，不得携带收音机、MP3、MP4等视听设备，不得携带移动硬盘、U盘等存储设备，不得携带香烟、打火机等火源，不得携带现金等有价证券，不得携带与本项目安装施工无关的其它物品。不得接近无关人员，不得与无关人员聊天，不得四处走动，不得为无关人员捎带、传递任何物品。否则一经查实，视情节扣除成交供应商2000至3000元履约保证金或合同款，直至终止合同。若造成严重后果，采购人将依法追究法律责任。

17、其他要求：

17.1供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明、声明的真实性负责。供应商若提供虚假资料谋取成交的其竞价无效，竞价保证金将不予退还，并列入不良行为记录名单并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任。采购人权在签订合同之前（或合同履行过程中）对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况，否则采购人有权视供应商资料、说明和承诺等内容失实；若在签订合同时发现，采购人还将取消其合同签订，给采购人造成损失的，需另行赔偿并负相关责任。所有材料均须加盖供应商公章，原件备查。

17.2若遇国家政策调整及采购人上级管理机关通知要求变更或终止采购合同等特殊情况的，采购方有权变更或终止合同，并无需承担任何赔偿或补偿等责。

17.3供应商成交后，不得以任何理由将本项目转包给第三方。

18、合同纠纷处理方式：

18.1采购人及成交供应商双方必须认真履行合同条款。因合同或与合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向采购人所在地人民法院提起诉讼。

18.2合同补充和修改：合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字并盖章确认。

19、本竞价文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交供应商签订合同时，由双方协商订立。

第四章  合同参考文本

结合项目实际，参考《福建省监狱系统采购合同范本》编制

第五章  响应文件格式

响应文件编制说明

1.编制要求：供应商应详细阅读网上网上竞价文件内容，在编制响应文件时，要按响应文件格式进行编制，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、合法、有效、准确、完整，否则造成不利后果由供应商承担法律责任。

2.格式要求：响应文件应由单位负责人或授权代表签名并每页加盖公章或骑缝章。

响应文件

（第一部分  资格及技术商务部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

目  录

1、网上竞价承诺书

2、有效营业执照复印件等证明文件

3、单位授权书

4、特定资格要求（若有）

5、供应商需提供的其他材料

- 1、网上竞价承诺书

致：（采购人或采购代理机构）

根据          项目（项目编号：         ）网上竞价文件要求，我公司郑重承诺：

一、保证依据本网上竞价文件要求和我公司响应文件的承诺，及时与采购人签订合同，按响应文件承诺的价格及时向采购人提供符合竞价文件、响应文件和合同的产品和服务。

二、本项目网上竞价文件、我公司提交的响应文件包括对售后服务的承诺对我公司具有同等约束力。

三、我公司确认响应文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

四、我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

五、我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

六、我公司承诺不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加同一合同包项下的网上竞价活动”的情形。

七、我公司承诺不存在“在本项目以往的网上竞价活动中放弃成交、不能履行采购合同的情形（因不可抗力原因除外）”。

八、我公司承诺网上竞价过程中，将按本项目网上竞价文件要求在最高限价总价以及最高单价限价（若有）内进行报价，成交后，提供不高于最高单价限价的最终成交分项单价报价。

九、我公司已理解且完全响应本项目网上竞价文件的各项要求。

十、以       方式提供的金额为人民币        元的保证金，已到指定账户。

十一、我方获得成交资格后若无法按约定条款履行义务，采购人有权取消我方成交资格，我方完全接受按有关法规对我方的处罚。

十二、我方同意提供网上竞价文件要求的一切数据或资料。完全理解贵方不一定要接受收到的任何竞价。

供应商（全称并加盖供应商公章）：

供应商法定代表人(或供应商代表)签字：

日期：     年    月   日

2、有效营业执照复印件等证明文件

按网上竞价文件第一章要求提供

3、单位授权书

致：（采购人或采购代理机构）

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“供应商代表全名”）为供应商代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：报名、报价、递交与竞价有关的材料、签约等。供应商代表在网上竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

- （以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

供应商代表：       身份证号：       手机：

授权方

供应商：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

供应商代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

注：1、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、被授权人身份证复印件须加盖单位公章。

2、企业、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。以非法人身份参加报价的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。

- 4、特定资格要求（若有）

- 按网上竞价文件第一章要求提供

- 5、供应商需提供的其他材料

（1）标的说明一览表

项目编号：

| 合同包 | 品目号 | 序号 | 货物名称/服务名称/工程名称 | 数量/服务期限/施工工期 | 规格（品牌型号） | 来源地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 1 | 12导心电图机 | 1台 |  |  |
|  |  | 2 | 心电监护仪 | 4台 |  |  |
|  |  | 3 | 除颤仪 | 1台 |  |  |
|  |  | 4 | 急诊呼吸机 | 1台 |  |  |
|  |  | 5 | 制氧机 | 4台 |  |  |
|  |  | 6 | 便携式一体访视包（含心电图、尿常规、血糖仪、血压计） | 1台 |  |  |
|  |  | 7 | 接诊桌（办公桌）+电脑椅 | 10套 |  |  |
|  |  | 8 | 档案柜（双开门） | 10个 |  |  |
|  |  | 9 | 塑钢手摇升降急诊床车 | 2床 |  |  |
|  |  | 10 | 201#不锈钢诊断床 | 4张 |  |  |
|  |  | 11 | 201#不锈钢两大两小轮单加车 | 1辆 |  |  |
|  |  | 12 | 201#不锈钢仪器架车 | 1辆 |  |  |
|  |  | 13 | 不锈钢屏风 | 2台 |  |  |
|  |  | 14 | 201#不锈钢抢救车 | 2辆 |  |  |
|  |  | 15 | 不锈钢双抽治疗车 | 3辆 |  |  |
|  |  | 16 | 不锈钢送药车 | 3台 |  |  |
|  |  | 17 | 候诊椅（带输液架） | 4张 |  |  |
|  |  | 18 | 输液椅 | 10张 |  |  |
|  |  | 19 | 输液架 | 4个 |  |  |
|  |  | 20 | 单孔冷光手术灯 | 1台 |  |  |
|  |  | 21 | 牙科综合治疗机套装 | 2套 |  |  |
|  |  | 22 | 空压机带负压 | 1台 |  |  |
|  |  | 23 | 灭菌器 | 1台 |  |  |

※注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”应与第三章《采购标的一览表》中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“货物名称/服务名称/工程名称”及“数量/服务期限/施工工期”）保持一致。

1.2货物类项目：“规格”项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型号。“来源地”应填写货物的原产地。

1.3服务类项目：“规格”项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若有）。“来源地”应填写服务提供者的所在地。

1.4工程类项目：若网上竞价文件有要求供应商填写工程主材品牌（型号）的，可在“规格”项下填写，否则工程类项目“规格”项下无需填写内容，“来源地”应填写工程承接者的所在地。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（2）网上竞价内容及要求偏离表

供应商名称：（全称加盖单位公章）         项目编号：

| 合同包 | 网上竞价内容及要求 | 响应文件响应承诺 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

- 如果供应商在响应文件中没有以书面方式对网上竞价文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本网上竞价文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（3）网上竞价保证金凭证复印件

凭证复印件在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（4）网上竞价文件第三章要求的其他证明材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

（5）供应商认为应提交的其他材料（若有）

在此项下提交

供应商：（全称并加盖单位公章）

日期：　　年　　月　　日

响应文件

（第二部分  报价部分）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

供应商名称 ：

地址：

### 1、报价一览表

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：

### 2、货物（服务）分项报价表

【编制说明】

- 供应商应在网上竞价系统平台中报出项目总价，在网上竞价过程中无需上传分项报价表（若有）。

- 成交供应商的分项报价表（若有）随纸质响应文件提供。

- 本表为货物、服务项目适用。

## 项目编号：

## 项目名称:

金额单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 序号 | 货物/服务名称 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 1 | 12导心电图机 | 1台 |  |  |
|  |  | 2 | 心电监护仪 | 4台 |  |  |
|  |  | 3 | 除颤仪 | 1台 |  |  |
|  |  | 4 | 急诊呼吸机 | 1台 |  |  |
|  |  | 5 | 制氧机 | 4台 |  |  |
|  |  | 6 | 便携式一体访视包（含心电图、尿常规、血糖仪、血压计） | 1台 |  |  |
|  |  | 7 | 接诊桌（办公桌）+电脑椅 | 10套 |  |  |
|  |  | 8 | 档案柜（双开门） | 10个 |  |  |
|  |  | 9 | 塑钢手摇升降急诊床车 | 2床 |  |  |
|  |  | 10 | 201#不锈钢诊断床 | 4张 |  |  |
|  |  | 11 | 201#不锈钢两大两小轮单加车 | 1辆 |  |  |
|  |  | 12 | 201#不锈钢仪器架车 | 1辆 |  |  |
|  |  | 13 | 不锈钢屏风 | 2台 |  |  |
|  |  | 14 | 201#不锈钢抢救车 | 2辆 |  |  |
|  |  | 15 | 不锈钢双抽治疗车 | 3辆 |  |  |
|  |  | 16 | 不锈钢送药车 | 3台 |  |  |
|  |  | 17 | 候诊椅（带输液架） | 4张 |  |  |
|  |  | 18 | 输液椅 | 10张 |  |  |
|  |  | 19 | 输液架 | 4个 |  |  |
|  |  | 20 | 单孔冷光手术灯 | 1台 |  |  |
|  |  | 21 | 牙科综合治疗机套装 | 2套 |  |  |
|  |  | 22 | 空压机带负压 | 1台 |  |  |
|  |  | 23 | 灭菌器 | 1台 |  |  |
| 合同包总价： |  |  |  |  |  |  |

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日期：